Příloha: 

Technická specifikace

Fetální monitor - kardiotokograf

Fetální monitor s neinvazivním měřením srdeční frekvence plodu, děložní aktivity včetně registrace pohybů plodu, se zabudovaným zapisovačem a digitálním ukazatelem naměřených hodnot. 

Alarm u všech měřených parametrů. 

Přístroje musí být kompatibilní se stávajícími monitory Philips serie 50 a AVALON                      

Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu.

Konfigurace

· Snímání ozev plodů a děložních stahů u dvojčat

· Detekce pohybů plodu

· Vodotěsné sondy TOKO i US

· Měření srdečního tepu matky

· Ovládání pomocí dotykové obrazovky

· Software v českém jazyce 

· Přenos údajů do porodnického centrálního monitorovacího systému

· Vozík pod přístroj

Minimální technické parametry:


           Ultrazvuk:


· Pulsní Dopplerův systém se směrovací funkcí

· Intenzita (hustota) < 5 mW/cm2
· Rozsah měření srdeční frekvence min. 50 - 210 BPM

· Přesnost  min. + / - 1 BPM v rozsahu 100 - 180 BPM


Kontrakce:


· Rozsah měření min. 0 - 100 jednotek 

· Citlivost min. 150g  na plný rozsah

· Automatické nastavení nuly, kompenzace teplotního driftu


Zapisovač:


· Rozlišení tepové frekvence 1 BPM

· Rozlišení děložní aktivity  1 rel. jednotka

· Rychlost papíru 1, 2, 3 cm/min. a rychlý posuv

· Přesnost posunu  ( 1%


Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení 230V / 50 Hz
Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci  +  -  10%
