Příloha: 

Technická specifikace

Fetální monitor
Fetální monitor nového typu, nabízející alternativu ke konvenčním KTG. Ke snímání srdeční frekvence matky a plodu, jakož i děložní aktivity, jsou použity „klasické“ elektrody místo dopplerovských a elektro-mechanických snímačů. Umožňuje volný pohyb matce při monitorování, bez nebezpečí posunutí snímačů.

Požadované vlastnosti:

Základní stanice:

·    postavená na bázi PC

· 
15“ barevný dotykový displej

·    komunikace s vysílači signálu bezdrátově (např.Bluetooth)

·    možnost připojení až 4 vysílačů

·    tiskárna pro tisk výsledků a křivek
Vysílače signálu:

·  snímání MHR, FHR, děložní činnost

·    bateriový provoz po dobu min. 20 hod.

·    komunikace se základnou bezdrátově (např. Bluetooth)

·    kapesní provedení (min. velikost a váha)

Příslušenství:

· pojízdný stolek pod základní stanici

Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení  230V / 50 Hz + baterie
Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci  +  -  10%
