[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO





V Brně dne 11. ledna 2012
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
1.  Vymezení plnění 

· Předmětem plnění je dodávka 4ks Fetálních monitorů pro Gynekologicko – porodnickou kliniku, Pracoviště reprodukční medicíny a Gynekologicko – porodnickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace.
Medicínský účel – pro monitorování pacientek na porodním sále
2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, GPK, PRM a GPK, PMDV
· Doba plnění je součástí nabídky uchazeče

3.  Podmínky pro plnění 
 Nabídka bude obsahovat: 
· krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)

· cenovou nabídku s technickou specifikací
· záruční lhůta min. 24 měsíců 

· prohlášení o shodě v českém jazyce  v platném znění s uvedením klasifikační třídy 

· servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky  předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
· označení přístroje CE

· doložení certifikátu EŠV nebo prohlášení k EŠV
· návrh smlouvy podepsaný ze strany uchazeče

· uchazeč  předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém uvede, že souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi uchazečem a zadavatelem z této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije
4.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

· celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť
· platební podmínky: 

· platba proti faktuře po splnění dodávky při ceně:

- do 1 000 000,-Kč splatnost faktury do 90 dnů

      - do 2 000 000,-Kč splatnost faktury ve 2 stejných splátkách přičemž první splátka bude uhrazena  

        do 90 dnů a druhá do 30 dnů od první         

      - do 3 000 000,-Kč splatnost faktury ve 3 stejných splátkách přičemž první splátka bude uhrazena 

  do 90 dnů a další vždy do 30 dnů od předcházející. 
5.  Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídku

· změnit, případně zrušit výběrové řízení  bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu 

6.  Termín a způsob podání nabídky 
do 18.1.2012 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:


       Fakultní nemocnice Brno

                                                     Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů
                                                     Jihlavská 20

                                                     625 00 Brno 

b) nebo osobně na výše uvedené adrese na Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 894

c) nabídka bude označena – Nabídka - Neotvírat – „Fetální monitor“
7.  Název a sídlo organizace

     Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem
Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Přílohy: 

Technická specifikace
Vyřizuje: Barbora Beranová, tel. 532 232 127

Technická specifikace
Požadované vlastnosti:

Fetální monitor s neinvazivním měřením srdeční frekvence plodu, děložní aktivity včetně registrace pohybů plodu, se zabudovaným zapisovačem a digitálním ukazatelem naměřených hodnot. 

Alarm u všech měřených parametrů. 

Přístroje musí být kompatibilní se stávajícími monitory Philips a centrálním gynekologickým monitorem Philips.                       

Zařízení bude dodáno kompletní včetně materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu.

Konfigurace

· Snímání ozev plodů a děložních stahů u dvojčat

· Detekce pohybů plodu

· Vodotěsné sondy TOKO i US

· Ovládání pomocí dotykové obrazovky

· Software v českém jazyce

Minimální technické parametry:


Ultrazvuk:


· Pulsní Dopplerův systém se směrovací funkcí

· Intenzita (hustota) < 5 mW/cm2
· Rozsah měření srdeční frekvence min. 50 - 210 BPM

· Přesnost  min. + / - 1 BPM v rozsahu 100 - 180 BPM


Kontrakce:


· Rozsah měření min. 0 - 100 jednotek 

· Citlivost min. 150g  na plný rozsah

· Automatické nastavení nuly, kompenzace teplotního driftu


Zapisovač:


· Rozlišení tepové frekvence 1 BPM

· Rozlišení děložní aktivity  1 rel. jednotka

· Rychlost papíru 1, 2, 3 cm/min. a rychlý posuv

· Přesnost posunu  ( 1%


Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení  230V / 50 Hz
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705


Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ


Vedoucí útvaru:


Pavel Zemánek


tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185


e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111






















1 /4
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


