[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO





V Brně dne 12. března 2012
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
1.  Vymezení plnění 

· Předmětem plnění je dodávka 1ks RTG přístroje pro Radiologickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace.
Medicínský účel – použití ke snímkování pacientů na lůžku
2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, RDK, PMDV
· Doba plnění je součástí nabídky uchazeče

3.  Podmínky pro plnění 
 Nabídka bude obsahovat: 
· krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)

· cenovou nabídku s technickou specifikací
· záruční lhůta min. 24 měsíců 

· prohlášení o shodě v českém jazyce  v platném znění s uvedením klasifikační třídy 

· servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky  předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
· označení přístroje CE

· doložení certifikátu EŠV nebo prohlášení k EŠV
· návrh smlouvy podepsaný ze strany uchazeče

· uchazeč  předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém uvede, že souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi uchazečem a zadavatelem z této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije
4.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

· celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť
· platební podmínky: 

· platba proti faktuře po splnění dodávky při ceně:

- do 1 000 000,-Kč splatnost faktury do 90 dnů

      - do 2 000 000,-Kč splatnost faktury ve 2 stejných splátkách přičemž první splátka bude uhrazena  

        do 90 dnů a druhá do 30 dnů od první         

      - do 3 000 000,-Kč splatnost faktury ve 3 stejných splátkách přičemž první splátka bude uhrazena 

  do 90 dnů a další vždy do 30 dnů od předcházející. 
5.  Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídku

· změnit, případně zrušit výběrové řízení  bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu 

6.  Termín a způsob podání nabídky 
do 20.3.2012 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:


       Fakultní nemocnice Brno

                                                     Odbor obchodu, marketingu a vnějších vtahů

                Obchodní oddělení
                                                     Jihlavská 20

                                                     625 00 Brno 

b) nebo osobně na Sekretariátu ředitelství, FN Brno v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001
c) nabídka bude označena – Nabídka - Neotvírat – „RTG přístroj“
7.  Název a sídlo organizace

     Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem
Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Přílohy: 

Technická specifikace
Vyřizuje: Barbora Beranová, tel. 532 232 773
Zadávací podmínky pro pojízdný skiagrafický rtg přístroj s přímou digitalizaci pro RDK, PMDV.

Pojízdný skiagrafický rtg přístroj s přímou digitalizaci umožňující snímkování pacientů na lůžku a s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev)

· vysokofrekvenční generátor RTG záření

· výkon min. 30 kW

· možnost snímkování tvrdou technikou ( min. 130 kV)

· otáčení ramene  ± 250o
· tepelná kapacita anody rtg lampy min. 200 000 HU

· snadná manipulovatelnost, velká kola na pojezd 

· motorizovaný pojezd
· ovládání prostřednictvím dotykového displeje (min.  17“)
· expozice na přenosný plochý detektor o velikosti min 35 x 40 cm, technologie scintilátoru Csl
· hmotnost detektoru max 3,5 kg
· možnost dovybavení dalším detektorem
· interní paměť min. 40 GB

· musí umožňovat náhled a základní úpravy snímku (rotace 90°, převrácení, jas, kontrast, vkládání R,L)

· záznam dávky s možností uložení a zobrazení na snímku¨

Požadavky na připojení do datové sítě FN Brno:

· rozhraní: konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce je povinnou součástí dodávky.
· protokol: Ethernet, síťový provoz výhradně TCP/IP.
· povinné nastavení síťové adresy: na DHCP (adresa IP bude fixována na adresu MAC prostředky IT), případné výjimky je nutno projednat předem.
· antivirová ochrana: Je možno dohodnout využití AV systému FN Brno (NOD32, zajištěná aktualizace). Alternativou je použití jiného AV programu a zajistit vlastní metodu aktualizace. FN Brno nezajišťuje průchod jiných AV programů na aktualizační servery. V případě netečnosti zařízení k počítačovým virům je nutno písemně potvrdit, že zařízení nemůže být nakaženo ani nemůže nakazit jiná síťová zařízení.
· vzdálený dohled: vzdálený dohled zařízení je možný prostřednictvím VPN (nutno předem projednat), jiný způsob dohledu (např. telefonní modem) není ve FN Brno podporován.
DICOM 3 výstup pro export dat se schopností realizovat služby DICOM: Store, Print, Worklist.

Požadavky na komunikaci s PACS FN Brno:

· v ceně dodávky je zahrnuto nastavení workflow přístroje (připojení k digitálním archivům FN Brno, nastavení worklistu a odzkoušení bezproblémového provozu dle požadavku zadavatele)

· modalita umožňuje nastavení odesílání na více DICOM NODů (min. 3)

· v nabídce bude potvrzení kompatibility se systémy IMPAX 6.4 a MARIE PACS

· požadujeme doložit předpokládaný průměrný objem dat na jednu studii
· DICOM Conformance Statement (dodat samostatně k nabídce) 

Další podmínky:

- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 

- označení přístroje „ CE “ 

- délka záruky min. 12 měsíců

- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění ( prodej, servis)

- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, včetně zkoušek dlouhodobé stability ,vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání

- přejímací zkouška dlouhodobé stability v ceně dodávky
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- předvedení funkčnosti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD) při předání
- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD) při předání
- podrobný popis veškerého příslušenství

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705


Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ


Vedoucí útvaru:


Pavel Zemánek


tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185


e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111






















1 /4
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


