Příloha: Technická specifikace 
Zadávací podmínky na mikromanipulační zařízení a příslušenství – CAR, GPK

Invertovaný mikromanipulační motorizovaný mikroskop:

· použití pro IVF

· ergonomický naklonitelný binokulární tubus 

· okuláry 10x, zorné pole min. 22 mm, s dioptrickou korekcí

· halogenové osvětlení 

· ochranný tepelný filtr

· filtr pro denní světlo

· manuální XY stolek

· vestavěné motorizované ostření 

· motorizovaný revolverový nosič objektivů

· objektivy se zvětšením 10x – achromatický

· objektivy se zvětšením 20x, 40x - planfluorové s dlouhou pracovní vzdáleností (korekce na tloušťku dna misky)

· Hoffmanův modulační kontrast pro všechna zvětšení

· motorizovaný kondenzor s moduly pro Hoffmanův kontrast pro všechna zvětšení

· kondenzorová čočka pro Hoffmanův kontrast s dlouhou pracovní vzdáleností 

· otočný polarizátor

· dálkový ovladač
· skleněný vyhřívaný stolek 

Mikromanipulátor:

· oboustranný manipulátor sestávající z 3D hrubého elektrického joystickového manipulátoru 

· oboustranný manipulátor sestávající 3D jemného hydraulického joystickového manipulátoru

· 2x olejový injektor s plynule nastavitelným přenosovým poměrem 

Zobrazovací a záznamové zařízení:

· digitální kamera, SW vybavení, PC s LCD monitorem

· mikroskop musí umožňovat současně pozorovat obraz v okulárech i obraz z kamery
· stativ mikroskopu musí být vybaven měničem zvětšení 1.5x umožňujícím zvětšení obrazu v okulárech i na obrazu z kamery

Antivibrační stůl:

· stůl s žulovou deskou s rozměry 120x70 cm, výška pracovní plochy cca 90 cm

Závěsný laminární box:

· vertikální proudění

· požadovaná třída čistoty A
· počítadlo provozních hodin

· regulovatelná intenzita osvětlení (min. do 500 lx.)

· regulovatelná rychlost proudění

· minimální vnitřní pracovní rozměry (š/h): 120/70 cm
· maximální hlučnost 60 dB (A)

Další podmínky: 

· požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)

· kompletní dodávka musí obsahovat i nezbytné příslušenství a spotřební materiál pro první uvedení do provozu.

· prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy

· označení přístroje značkou „CE“

· délka záruky min. 24 měsíců

· doklad o splnění zákona 346/2003 Sb., § 31 v platném znění

· uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb., v platném znění, včetně nutného spotřebního materiálu, musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání

· dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf) při dodání
· 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD)

· seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

· seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

· kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

