Technická specifikace pro nákup 1 ks ultrazvukového videogastroskopu 
pro EC, PMDV.
Ultrazvukový videogastroskop
1 ks

Parametry endoskopické části

· vnější průměr max. 10,5 mm


· průměr pracovního kanálu min. 2,2 mm

· hloubka pole 3-100 mm

· zorné pole min. 100o
· směr pohledu  - přímý šikmý
· rozsah angulace 
· nahoru/dolu  min. 130o/90o
· doprava/ doleva  min. 90o / 90o
· pracovní délka min. 1250 mm
· ovládání základních funkcí z těla endoskopu
· kompatibilita se stávajícím sušící, skladovací, mycí a zobrazovací technikou  používanou na pracovišti bez dalších vícenákladů
· tester těsnosti součástí dodávky (pokud se u endoskopu provádí zkouška těsnosti)

Parametry ultrazvukové části
· ovládání základních funkcí z těla endoskopu
· skenovaní rozsah 360o
· skenovaní metoda 

· elektronická radiální řada

· směr skenování

· kolmý na směr zavádění

· pracovní frekvence: 7,5 / 12 MHz

· zobrazovací modus: B- mod

· metoda kontaktu

· balónková
· kontaktní

· kompatibilita se stávající UZV endoskopickou technikou používanou na pracovišti

· další požadavky

· doložení prohlášení o shodě s uvedenou klasifikační třídou zdravotnického prostředku v českém jazyce

· označení CE

· délka záruční doby min. 24 měsíců 

· periodické bezpečnostně technické kontroly ve smyslu plnění zákona 123/2000 Sb. v platném znění v záruční době zdarma a bez vyzvání

· 2x návod v českém jazyce ( variantně 1x tištěný a 1x na CD (formát doc, pdf)) při dodání

· servis v ČR (uvést místo servisu, hod. sazba, doba nástupu na opravu, fakturace cestovních nákladů)

· doložit doklad o splnění zákona 123/2000 Sb.v platném znění,  § 31 - pro servis

· reference

· kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s uvedením ceny jednotlivých položek.

