Příloha: 

Technická specifikace

Laparoskopická věž

Kamera  - 1 ks

· 3 chip FULL HD s technologií 1080p60, medicínský atest

· Rozlišení kamery 1920x1080 pixelů, širokoúhlý formát 16:9
· Oddělitelný kabel kamerové hlavy- minimalizace nákladů na servis

· Oddělitelný systém kamerová hlava-endoskop-světlovodný kabel

· Multioborové použití + uživatelské módy (min. 5 přednastavených a 3 programovatelné)

· Pětinásobný zoom (optický a digitální dohromady)

· Parafokální optický zoom

· DVI-D videovýstup (1080p), HD-RGB (1080i nebo 720p), 2x HD-SDI (1080i nebo 720p), S-VHS, BNC

· Zámek rotace endoskopu
· Multifunkční ovládací prvky na kamerové hlavě (focení, nahrávání

               sekvencí, jas kamery, vyvážení bílé, digitální zoom, výběr módu

· Zobrazení aktuálního nastavení kamery na LCD monitoru

· Dálkové ovládání nahrávání 

· Uložení white balance do paměti – proces se nemusí opakovat před každou operací

· Možnost volby opakovací frekvence – 50 nebo 60 Hz (přepínač)

Monitor - 1 ks

·  24‘‘ LCD FULL HD monitor, medicínský atest, poměr stran 16:9 včetně stojanu

· obrazové vstupy – SDI, S-VHS, RGB, kompozitní, 

· grafické vstupy – DVI, VGA

· úhel vertikálního a horizontálního sledování 178°

· nativní rozlišení 1920x1200

· možnost volby primárního (kamera) a sekundárního zdroje signálu (mikroskop, CT, MRI, vitální funkce…)

· funkce obraz v obraze, přepínání mezi obrazy, volba velikosti sekundárního obrazu

· možnost uložení více uživatelských nastavení (5)

Zdroj světla - 1 ks

· xenon 300W, vizuální indikace stavu výbojky při nutnosti výměny, medicínský atest

· manuální, mechanická ( ne servo) kontinuální regulace intenzity světla pro účely perinatologického centra
· garantovaná doba provozu lampy min 700 hodin (doložit např. v návodu)
· výměna výbojky bez speciálního instrumentária

· ochrana proti oslnění při nezapojeném světlovaném kabelu

· autoklávovatelný světlovaný kabel, délka min 250 cm – 1 ks

Koagulace - 1 ks

· min 1 monopolární výstup

· min 2 bipolární výstupy

· nastavitelná pronikavost řezu a koagulace

· dynamická regulace výkonu (přístroj vyhodnocuje průběžně odpor tkáně a následně dávkuje nejnižší potřebný výkon, nastavená hodnota představuje nepřekročitelný strop)

· možnost nastavení výkonu po 0,1 W pro speciální aplikace

· nastavitelná max. doba koagulace

· barevný displej

· přednastavené programy z výroby, rovněž možnost uložení uživatelských nastavení

· stálý monitoring kontaktu neutrální elektrody 

· ovládání pedálem, rukou, automatika pro bipolár

· plynulá regulace výkonu dle sešlápnutí pedálu

· průběžný „self“ test

· vnitřní paměť, možnost připojení na tiskárnu nebo PC a archivace koagulace při konkrétní operaci

· možnost upgrade jednotky na modernější změnou softwaru

· výkon min 300W pro monopolár  a 100W pro bipolár

· základní příslušenství pro monopolární provoz:

neutrální elektroda pro opakované použití – 1 ks

kabel k neutrální elektrodě – 1 ks

dvoutlačítková ruční elektroda s kabelem – 1 ks

nožíková elektroda – 1 ks

kabel pro monopolární laparoskopické nástroje – 1 ks

nožní spínač (pedál) – 1 ks

Insuflace - 1 ks

· vestavěný předehřev plynu

· insuflační hadice 2 ks

· automatické vypouštění plynu při přetlaku

· připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2 , včetně tlakových hadic
· předvolba tlaku v mm Hg, rozsah tlaku 1-30 mm Hg

· volitelná rychlost průtoku uživatelem 

· údaj o spotřebě plynu

· informační řádek pro chybová hlášení

· maximální průtok min 40 l 

Pumpa sání - oplach - 1 ks

· přístroj pro multioborové použití s integrovanou vakuovou odsávací pumpou,  (možnost  laparoskopie, artroskopie, hysteroskopie, uretroskopie), 

· resterilizovatelný systém hadic – sání, oplach po 1 ks 

· odsávací kanyla 5 mm, 330 mm délka – 1 ks

· možnost rozšíření o nožní ovladač 

Příslušenství:

· Vozík na sestavu  - 1 ks ( standardní vozík pro provoz na oper. sálech, možnost čištění dezinf. roztoky,  brzdy kol, kabelové kanály pro snadnou manipulaci, oddělené kabelové kanály pro video a síťové kabely)

Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení  230V / 50 Hz

Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci  +  -  10%

