Příloha: 

Technická specifikace

Operační stůl

mobilní operační stůl s 5ti dílnou pracovní deskou, rozměry cca 2040 x 540 mm

odnímatelná hlavová i nožní části pracovní desky

motorový převoz (pohon pro transportu stolu) – rychlost od 0 až 4 km/hod.

nosnost operačního stolu min. 250 kg

kombinované polohování operačního stolu - elektromotory a plynovými vzpěrami

elektrické polohování:
nastavení výšky pracovní desky – 685 -1140 mm

  
boční náklon pracovní desky – min. 25° v obou směrech



Trendelenburg/AntiT – alespoň 45°/30°

 

mechanické polohování:
hlavové

zádové části

nožní části

RTG transparentní 

napájení z bezúdržbové baterie

ovladač na pohyblivém přívodu a na stativu stolu s možností uložení nastavení

Příslušenství:

vybavení pro břišní chirurgii, gynekologii: 
· 1 x prodloužení zádové desky

· 2 x nožní deska dvoudílná, stavitelná s možností dosažení gyn. polohy jedním    ovládacím prvkem

· 1 x anesteziologický rám, rigidní

· 4 x svorka na eurolištu radiální

· 1x podpěra paže na infúzi, stavitelný sklon kloubem

· 1x stavitelná hlavová deska jednokloubová
Obecné požadavky na přístroj:

elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

napájení 230 V / 50 Hz 
Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci  +  -  10%

