Zadávací podmínky pro anesteziologický  přístroj  s komplexním monitoringem pro KDAR PDM
Univerzální použití pro dospělé i děti, modulární koncepce od jednoho výrobce
ventilační režimy: 
- manuální a spontánní ventilace

- objemová řízená ventilace (IMV)

- tlakově řízená ventilace (PCV)

- SIMV
- PSV
· dechový objem (TV) min: 20 – 1500 ml

· dechová frekvence min : 4 –100/min
· poměr I:E min od 2: 1 do 1 : 8  
· vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů (low – flow, minimal low – flow)

· mechanické dvoutrubicové rotametry ( průtokoměry) plynů
· automaticky aktivovaný apnoe režim
· PEEP elektronicky nastavitelný min : 0 - 30 cm H2O

· Průtok čerstvého plynu „ fresh gas flow“ 0,2 -12 l /min

· elektronicky řízený ventilátor

· vizuální kontrola funkce a těsnosti systému ( např. systém měchu ve válci)

· 2 zdroje kyslíku (zálohový provoz z tlakových lahví)

· integrovaný odvod anesteziologických plynů (odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu) včetně hadice a koncovky do odsávání na pracovišti uživatele
· možnost umístění dvou odpařovačů anestetik, jejich rychlá a snadná výměna a blokování současného použití

· 2x odpařovač anestetik  Isofluran  a Sevofluran v ceně nabídky, včetně plnicího adaptéru

· dávkování plynů vybaveno systémem zabraňující hypoxické směsi (min 23 procent O2 v jakékoliv směsi), 
· kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu

· modulární monitor vitálních funkcí ( min. :SpO2, NIBP, EKG, HR,2x invazivní krevní tlak,2x TT), , barevná obrazovka min. 12“ LCD, včetně příslušenství ( ekg kabel, SpO2 čidla, manžety na NIBP, teploměry….), možnost měření hloubky anestezie, 
· monitorace ventilačních parametrů – kompletní monitoring spirometrie (min. :Vt insp/ exp, Vmin insp/ exp, PEEP,Ppeak.Pplat, Compliance, Rezistence…), smyčky plicní mechaniky (tlak-objem,průtok –objem) , měření na kanyle pacienta (nikoli z ventilátoru)
· kompletní  analýza plynů (hodnoty O2, N2O, CO2 a anesteziologických plynů), měření MAC, měření O2 bezúdržbovým čidlem (např. paramagnetické), měření spotřeby FiO2-EtO2
· integrovaná odsávačka bronchů

· záložní bateriový zdroj na min. 30 min. provozu (ventilátor, monitor)

· připojení na stávající rozvody medicinálních plynů (MZ Liberec)-vzduch, O2, N2O, vakuum, včetně přívodních tlakových hadic
· akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti

· rychlé spuštění (nejdéle do 30 sec), jednoduchý testovací režim

·  vozík na přístroj, včetně držáku na 2ks 10l tlakové lahve, kolečka vybavena brzdou, úchyty pro usnadnění transportu
· min. 2 ks úložných zásuvek na příslušenství
· malý pacietský okruh včetně hadic a absorberu  s uvedením mrtvého prostoru

· náhradní příslušenství pro okamžité použití přístroje pro další operaci (sterilizace) min 2 hadicové okruhy pro dospělé i děti včetně manuální ventilace v ceně nabídky

· možnost připojení jednocestných okruhů

· napájení 230 V/50 Hz

Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 

- označení přístroje „ CE “, 

- délka záruky min. 24 měsíců

- autorizovaný servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31 odstavec 3 v platném znění)

- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD)

- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD)

- roční náklady na spotřební materiál- 

