Technická specifikace
Požadované měřené parametry:

ABR a krevní plyny: pH,pCO2,pO2

Elektrolyty: Na+, K+, Cl-, Ca++

Dopočítané parametry:

ABR: BE,HCO3-, tHb,O2sat

Systém kontrol, detekce a nápravy problémů přístroje:

Analyzátor musí splňovat kritéria automatizované vnitřní kontroly

Analyzátor musí mít možnost napojení do stávající datové sítě FN Brno a mít možnost převádět výsledky do nemocničního informačního systému
Přístroj musí být vybaven vnitřní kontrolou pro hledání a nápravu možných problémů typu mikrosraženin v systému atd.
Další požadavky na přístroj:

nízké provozní náklady přístroje - uveďte cenu 1  vyšetření

bezúdržbové měřicí elektrody

stolní provedení (POCT)

tiskový výstup se znázorněním překročení laboratorních mezí

uložení předchozích výsledků do paměti a srovnání u jednotlivých pacientů

načítání pacientských identifikačních dat

UPS v ceně nabídky

bezúdržbový přístroj nebo jen s minimálními nároky na údržbu

zamezení manipulace obsluhy s odpadním biologickým materiálem

autočištění přístroje

korekce výsledků dle aktuální teploty pacienta

nastavení normálních hodnot dle pohlaví a věku

přesnost měření plně srovnatelná s laboratorním vyšetřením

připojení na stávající rozvody bez nutnosti dalších úprav

pravidelný upgrade software přístroje v ceně přístroje
elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

napájení 230V / 50 Hz

Další podmínky: 

požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění       s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
označení přístroje „ CE “, případně CE - IVD
délka záruky min. 24 měsíců

autorizovaný servis v ČR 
doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění

uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době ( včetně potřebného materiálu) bezplatně a bez vyzvání
seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD)
1x servisní manuál ( možnost na CD/DVD)
roční náklady na spotřební materiál (10 vyšetření denně)
podrobný popis veškerého příslušenství

Strana 2 (celkem 2)


