Technická specifikace 
Jedná se o dodávku monitorovacího souboru obsahujícího 6 monitorů propojených na centrální monitor s tiskárnou, včetně standardního příslušenství pro pacienty na kardiologickou JIP.  Součástí dodávky musí být kompletní instalace na pracovišti s maximálním využitím stávajících rozvodů nebo využití bezdrátové sítě (bez nároků na stavební připravenost).
Požadavky na monitory - 6 ks:

Modulární monitory vitálních funkcí komunikující s personálem kompletně v českém jazyce. Obousměrná komunikace monitoru s centrální stanicí. Zařízení bude dodáno včetně základního standardního příslušenství a materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu (kabel EKG 3/5 svodový s možností rozpojení + barevné rozlišení drátů, SPO2 snímač včetně prodlužovacího kabelu, manžeta NIPB pro dospělé s prodlužovací hadičkou, hadice NIBP) a fixačního zařízení pro bezpečné uchycení monitorů. Optimální - možnost použití monitoru také jako transportního. Možnost dokoupení NIPB manžet pro všechny věkové kategorie (různé velikosti).
Základní vybavení:

Barevná dotyková LCD obrazovka o úhlopříčce min.12“ s možností ovládání tlačítek přímých vstupů, min. 6 křivek, alfanumerické zobrazení měřených parametrů. Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu. Režim standby, zmrazení všech křivek. Trendy grafické i numerické, minimální doba trendů 48 hodin všech parametrů. Minimálně 24 hodin úplného rozboru křivek. Porty pro komunikaci s PC. Záložní akumulátor.
Měření a zobrazení:

· ekg křivka, možnost zobrazit 2 libovolné svody najednou, možnost výběru ze 6 svodů,  hodnocení ST segmentu, arytmologický software, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů
· respirace, možnost volby svodů ze kterých se bude počítat dechová frekvence
· puls – možnost snímání z ekg křivky i sat. O2
· saturace O2 (SpO2)
· neinvazivní krevní tlak (automatické měření s možností nastavení časových intervalů měření + manuální měření) 
· 2x invazivní krevní tlak (nutná schopnost měřit tlaky v rámci dx. tonometrie: CVP, RAP, RVP, PAP, PCWP!!!)
· teplota

· nastavení alarmů - nastavitelné horní a dolní limity všech alarmů, víceúrovňové alarmy, akustické, vizuální - od všech měřených funkcí

Rozšiřitelnost:
· 2x modul CO (cardiac output) včetně příslušenství 

· EtCO2
Požadavky na CENTRÁLNÍ MONITOR (1ks) pro min. 6 lůžek 

Barevný centrální LCD monitor s min. 19" displejem, kompatibilní s nabízenými monitory a komunikující s nimi v českém jazyce, doplněný o laserovou tiskárnu umožňující tisk monitorovaných parametrů, klávesnici a myš, dále o záložní zdroj a síťovou kartu k centrále. 
Minimální požadavky:

· plné zobrazení vybraného monitoru

· zadávání údajů o pacientech 

· sledování a zobrazování všech údajů (min. 4 křivky od každého pacienta, ostatní údaje numericky) od min. 6 pacientů současně

· plná obousměrná komunikace s připojenými monitory (např. Ethernetová síť s plně digitálním přenosem dat pod protokolem TCP/IP)
· nastavení všech parametrů, alarmů, pacientského monitoru z centrální stanice

· spuštění měření NIBP z centrální stanice

· zamražení křivek pro analýzu z centrální stanice

Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení 230V/50 Hz (2 monitory aku+230V/50Hz)
Další podmínky: 

· požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)

· prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy

· označení přístroje značkou „CE“

· délka záruky min. 24 měsíců

· ohlašovací povinnost autorizovaného servisu - doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31, v platném znění

· uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, cenu PBTK a její četnost, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a NV 346/2003 Sb., v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez vyzvání.

· dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf součást nabídky + 1x v tištěné podobě při dodání přístroje)

· jeden servisní manuál ( možno na CD,DVD nosiči)

· seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

· seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

· kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

Strana 1 (celkem 2)


