Technická specifikace
Dialyzační monitor pro děti a dospělé 
musí umožňovat

· provádění HDF On-Line (on-line hemodiafiltrace)
· provádění bikarbonátové a acetátové dialýzy

· profilování UF a Na v čase

· nastavení průtoku dialyzačního roztoku minimálně 300 ml/min. 

· kontinuální i bolusové podávání heparinu

· horkou desinfekci a dekalcifikaci

· odmašťování a odstraňování biofilmu z přístroje a přívodu vstupní vody

· použití suchého bikarbonátového koncentrátu

· použití pacientské karty

· regulaci substituční rychlosti dle individuálních potřeb pacienta u HDF

· měření tlaku krve pacienta kdykoliv v průběhu dialýzy

· měření a monitorování dialyzační dávky Kt/V on-line

· zobrazení efektivního krevního průtoku krve pacienta

musí být vybaven

· filtry pro zachycování endotoxinů z dialyzátu

· záložním zdrojem energie pro případ výpadku el. proudu – min. na 15 minut

další podmínky

· doložení prohlášení o shodě s uvedenou klasifikační třídou zdravotnického prostředku  v českém jazyce

· označení CE

· délka záruční doby min. 24 měsíců 

· periodické bezpečnostně technické kontroly stanovené výrobcem v záruční době zdarma

· uvedení technických požadavků pro instalaci ( přívod vody, odpad, el. síť)

· 2x návod v českém jazyce ( variantně 1x tištěný a 1x na CD (formát doc, pdf)) při dodání

· autorizovaný servis v ČR ( místo servisu, hod. sazba, doba nástupu na opravu, fakturace cestovních nákladů, počet pravidelných bezpečnostních technických kontrol stanovených výrobcem a jejich cena)

· možnost servisních konzultací a pomoci i mimo pracovní dobu včetně sobot, nedělí a svátků
· doložení dokladu o splnění zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  § 31 odstavec 5) 

· možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy

· reference

· kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s uvedením ceny jednotlivých položek 

