Zadávací podmínky pro přístroj pro umělou plicní ventilaci pro JIP KUCH PMDV
Plicní ventilátor s monitorováním ventilačních parametrů pro ventilaci dospělých pacientů a dětí
Technické podmínky:
· Ventilace dospělých pacientů i dětí ( hmotnost min. 5-180 kg)

· široká nabídka ventilačních režimů ( např.  PCV, VCV,  P-SIMV, PRVC, ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou( APRV, Biphasic apod.), spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV/NPPV 
· nastavení PEEP min 0 - 45 cm H2O
· nastavitelný inspirační tlak min 5-80 cm H2O 
· dechový objem min 5-2000ml
· nastavitelná frekvence min 5-110 bpm
· nastavitelný flow trigger min 0,5-10l/min 
· nastavitelný náběh tlaku
· nastavitelný expirační trigger min  10-60% ( inspiračního průtoku)
· nastavitelná kompenzace endotracheální rourky
· automatická kompenzace poddajnosti okruhů

· kompenzace úniků

· nastavení O2 : 21-100%  

· monitorace: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách
· grafické zobrazení (min. křivky, smyčky, trendy)
· monitorace plicní mechaniky – min. rezistence, poddajnost, autoPEEP, měření inflexních bodů,Cstat, Cdyn
· možnost rozšíření o modul měření VCO2 ( volumetrické kapnografie)
· akustické a optické alarmy chybových stavů

· vestavěná nebulizace pro podávání léků 
· možnost sériového propojení RS232, interface k připojení k počítačové síti nemocnice, VGA výstup
· ovládání v českém jazyce

· funkce StandBy
· připojení na stávající rozvod medicinálních plynů ( MZ Liberec)

· vozík pro přístroj

· rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) min. na 60min provozu  v ceně nabídky
· napájení 230 V/50 Hz
· bezplatný upgrade sw  (minimálně po dobu záruky)

· min. 2ks opakovaně použitelné pacientské okruhy pro dospělé
· min. 2ks opakovaně použitelné pacientské okruhy pro děti
Další podmínky: 

·  požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 

·  prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 

·  označení přístroje „ CE “ 

·  délka záruky min. 24 měsíců

·  doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění
·  uveďte místo servisu v ČR , hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

·  pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
·  seznam pravidelně měněných náhradních dílů ( dle doporučení výrobce) včetně periody a ceny
·  seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

·  seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

·  kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

·  bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

·  2x návod v ČJ ( možnost 1x na CD a 1x tištěný při předání)

·  1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD)

·  roční náklady na spotřební materiál ( filtry, čidla průtoku, kyslíková čidla….)
