Zadávací podmínky pro 2 kusy infuzní sestavy pro KARIM FN Brno-PMDV

Modulární infuzní systém složený z dokovací stanice, 6 ks lineárních dávkovačů, 2 ks infúzních pump.

Infúzní sestava musí splňovat 

· současné zapojení min. 8 až 12 infúzních pump a lineárních dávkovačů v libovolné kombinaci

· infúzní pumpy a lineární dávkovače malých rozměrů a váhy ( max do 2 kg)

· stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici.

· přenos dat  (podávaná léčiva, alarmy a pod.) o stavu připojených infúzních pump a lineárních dávkovačů prostřednictvím napájecího modulu do PC běžně používaných na oddělení, variantně i bezdrátově (WiFi)

· možnost připojení snímače čárového kódu

Infúzní pumpa volumetrická

· rychlost dávkování min. 0,1 - 999 ml/hod

· objem nastavitelný min. 0,1..1000 ml

· okluzní tlak max. 150 kPa, 

· možnost uživatelského nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních

· bolus - nastavitelný objemový limit  a rychlost  

· přesnost dávkování min. ±5%

· indikace vzduchových bublin v infúzním setu

· provoz na el. síť a vnitřní akumulátor s kapacitou na min. 4 hodiny  provozu

· infuzní set - běžný infuzní set (PT)

· možnost nahrání informací o lécích podávaných přístrojem

· tyto informace musí obsahovat rychlost v ml/hod., rychlost dávky v mikrogramech, mmol za min., hod. a 24 hodin, koncentraci podávaných léčiv, iniciální bolus, rychlost bolusu.

Lineární dávkovač

· rychlost dávkování nastavitelná 

min. 0,1 – 99,9 ml/hod.

· objem nastavitelný


min. 0,1  -  999 ml

· okluzní tlak 



max. 150 kPa

· možnost uživatelského nastavení limitace okluzního tlaku 

· bolus - nastavitelný objemový limit  a rychlost 

· přesnost dávkování 


max ± 2,5% 

· automatické uchycení pístu stříkačky zabraňující náhodnému podání bolusu léčiva

· provoz na el. síť a vnitřní akumulátor (na vnitřní akumulátor min. 4 hod. provozu)

· možnost použití stříkačky o objemu  20, 50 (nebo 60) ml, uživatelské nastavení alespoň
      jedné z uvedených stříkaček

· možnost zadání informací o lécích podávaných přístrojem

· možnost zadání seznamu léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

· tyto informace musí obsahovat rychlost v ml/hod., rychlost dávky v mikrogramech, mmol za min., hod. a 24 hodin, koncentraci podávaných léčiv, iniciální bolus, rychlost bolusu.

· napájecí modul

· možnost napájení infúzních pump a lineárních dávkovačů při jednom elektrickém síťovém připojení 

· držák sestavy

· snadné připevnění celé sestavy na infúzní stojan (součást sestavy) či infúzní závěs

Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
- označení přístroje „ CE “ 
- délka záruky min. 24 měsíců

- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění ( prodej, servis)
- uveďte místo autorizovaného servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné předvedení funkčnosti na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný při dodání a 1x na CD jako součást nabídky)
- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD) při dodání

-  bezplatné zaškolení 2 pracovníků OZT FN Brno na provádění BTK na nabízených přístrojích 
- kompletní nabídka spotřebního materiálu v českém jazyce s uvedením ceny

  jednotlivých položek 

