Zadávací podmínky na modulární monitory s centrálou
- 4 ks monitorů + centrála, pro KÚCH, PMDV
Jedná se o dodávku monitorovacího souboru obsahujícího 4 monitorů propojených bezdrátově na centrální monitor s tiskárnou, včetně standardního příslušenství pro pacienty na JIP - úrazové chirurgie.  Součástí dodávky musí být kompletní instalace na pracovišti (bez nároků na stavební připravenost). 
Požadavky na monitory - 4 ks:

Modulární monitory vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce.
Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu a fixačního zařízení pro bezpečné uchycení monitorů u lůžka. 
Základní vybavení:
Barevná dotyková LCD obrazovka o úhlopříčce min.10“, min. 6 křivek (s možností dalšího rozšíření), alfanumerické zobrazení měřených parametrů. Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu. 

Měření a zobrazení:
· ekg křivka, základní arytmie, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů
· respirace, možnost volby svodů ze kterých se bude počítat dechová frekvence
· puls

· saturace O2 (SpO2)
· neinvazivní krevní tlak  
· tabulkové a grafické trendy - volitelně až do 24 hod.

· uživatelské nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí

Možnost rozšíření:

· teplota

· invazivní krevní tlak 
· kapnometr (etCO2)

· alarmový zapisovač min. 2 křivky+alfanumerický zápis
Požadavky na CENTRÁLNÍ MONITOR  pro min. 6 lůžek 

Barevný centrální dotykový LCD monitor s min. 19" displejem, kompatibilní s nabízenými monitory a komunikující s nimi v českém jazyce, doplněný o laserovou tiskárnu umožňující tisk monitorovaných parametrů. 

Minimální požadavky:

· plné zobrazení vybraného monitoru

· možnost vstupu údajů o pacientech 
· sledování a zobrazování všech údajů od všech pacientů současně
· Klinické výpočty (např. dálkování léků, titrační tabulka a pod.) - může být u monitoru

· propojení s monitory ; obousměrná komunikace – bezdrátově (např. WiFi síť) s plně digitálním přenosem dat pod protokolem TCP/IP
Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení: 
monitory aku + 230V / 50 Hz
centrála  230V / 50Hz
Další podmínky: 

· požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)

· prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy

· označení přístroje značkou „CE“

· certifikace výrobce ISO (pokud má)

· délka záruky min. 24 měsíců

· autorizovaný servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb., § 31 odstavec 3, v platném znění)

· uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb., v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez vyzvání.
· dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf)
· jeden servisní manuál ( možno na CD,DVD nosiči)
· seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

· seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

· kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

Strana 1 (celkem 2)


