Technická specifikace
Operační stůl s výměnnou deskou
· 5-ti dílná pracovní deska o rozměrech min. 2000x 500 mm

· Odnímatelná hlavová i nožní část pracovní desky

· Nosnost operačního stolu min. 250 kg

· Kombinované polohování operačního stolu 

· Elektrické polohování

· Nastavení výšky pracovní desky min. 750 – 1200 mm
· Motorický podélný posun min. 300 mm
· Boční náklon pracovní desky min. ± 25o
· Trendelenburg/Anti T min. ± 90o
· Polohování nožní části min. ±90o
· Polohování zádové části min. ±60o
· Mechanické polohování

· Hlavová část
· RTG transparentní operační deska
· Čtyřdílná nožní část
· Napájení z bezúdržbové baterie. Výdrž baterie min. pro 5 dní provozu
· Ovládání poloh na noze operačního stolu  + Bezdrátový ovladač 
· Antikolizní systém – omezovač krajních poloh při změně výšky stolu

· Kompatibilita s dosavadním systémem na COS III
Příslušenství
· Vybavení pro břišní chirurgii, gynekologii, urologii
· Nožní gynekologické nástavce
· Anesteziologický rám

· Podložka pod ruku anesteziologická
· Vozík pro přepravu operační desky
· další podmínky

· doložení prohlášení o shodě s uvedenou klasifikační třídou zdravotnického prostředku  v českém jazyce

· označení CE

· délka záruční doby min. 48 měsíců 

· periodické bezpečnostně technické kontroly stanovené výrobcem v záruční době zdarma

· 2x návod v českém jazyce ( variantně 1x tištěný a 1x na CD (formát doc, pdf)) při dodání

· servis v ČR ( místo servisu, hod. sazba, doba nástupu na opravu, fakturace cestovních nákladů, počet pravidelných bezpečnostních technických kontrol stanovených výrobcem a jejich cena)

· doložení dokladu o splnění zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  § 31 pro servis

· reference

· kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s uvedením ceny jednotlivých položek 

