Technická specifikace
Požadavky na přístroj:
-   podtlakový laminární box s laminárním prouděním, třídy čistoty A pro aseptickou manipulaci s cytostatiky
-   odtah mimo budovu ( v ceně kompletní instalace - min. stavební práce, odtahový ventilátor, zpětná klapka, napojení, propojení a pod)
-    podrobnou specifikaci požadavků na stavební připravenost
-    pracovní plocha min (h) 520 x (d) 1100 x (v) 650 mm
· vyjímatelná pracovní plocha - nerez

· přední průhledný vyklápěcí kryt  vybavený dvěma rukávovými otvory

· rukávové otvory průměru min. 300 mm s náramky  a manžetovými kroužky

-    osvětlení pracovní plochy (min 500 luxů)
· min 1 elektrická voděodolná zásuvka s vlastním jističem v prostoru boxu
· hlavní i výfukový HEPA filtr s dlouhou životností ( min. 5 let) 
· dvoukomorová podávací verze, oddělitelné transportní komory, s blokováním komor
· 2 transportní boxy s HEPA filtrem vybavené blokováním dveří (např.  elektromagnetickým časovým zámkem)
· řídící systém s automatickým řízením funkcí, včetně testů netěsnosti a kontroly parametrů se zobrazením základních provozních hodnot, v ČJ, s pamětí ( min. datum,čas a výsledek posledního testu)
-    akustická a optická signalizace poruchových stavů (např. podtlak, těsnost rukavic….)
-    zařízení na provádění testů kontroly celistvosti (těsnosti izolátoru i těsnosti rukavic)dle      vyhl. 84/2008 v ceně nabídky
-    bezkontaminační ( bezpečná ) výměna HEPA filtrů        

-     vnitřní ventilátor(y) s nastavitelnou rychlostí   

-     nožní ovládání dveří (komor), případně jiné, bez nutnosti vytažení rukou z prac. prostoru
-     nízká hlučnost

· umístění na stativ

· stativ součástí dodávky

· instalační validace v místě instalace (linearita  a rychlost proudění,aerosolový test, čistota prostorů atd) v ceně nabídky
 Příslušenství  k ředění cytostatik
-    uchycený LCD monitor s dotykovým displejem 

-    čtečka čárových kódů 

-    řídící/archivační PC, včetně OS a potřebného SW ( SW v češtině  ) 
-    laboratorní váhy : váživost min 4 kg, přesnost 0,01g , do lamin. prostředí
Obecné požadavky na přístroj: 

· napájení 230V / 50 Hz
Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
- označení přístroje „ CE “, případně CE - IVD
- délka záruky min. 24 měsíců- 
- servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31 v platném znění- servis)

- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- v případě (uživatelem) požadované akreditace přístroje dle ISO 15189 - osvědčení o akreditaci servisní firmy vydané Českým institutem pro akreditaci, o.p.s 

- seznam a popis možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné předvedení funkčnosti na pracovišti
- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný při dodání a 1x na CD jako součást nabídky)
- 1x komplexní servisní manuál ( možnost na CD/DVD)
- roční náklady na spotřební materiál

