Technická specifikace
Všeobecné požadavky:

Plně automatická příprava agarových půd

Objem připravovaných médií 0,5 l - 9 l

Magnetické kontinuální míchání s volitelnou rychlostí
Topení a chlazení oddělené od nádoby s médiem dalším vodním pláštěm zahrnujícím výměník tepla

Sterilizační teplota 80 -125 st.C

Časovač 1- 60 min.

Nastavitelná teplota pro rozplňování media

Tisk dokladu o přípravě média

Plynulé chlazení kultivačního média
Vzduchový filtr umístěný zepředu přístroje

Vnitřní provedení nerez

Akustická signalizace chybových stavů

Nastavitelné programy
Rozplňování přímo z autopreparátoru bez odklopení víka

Možnost přidávat suplementy včetně krve

Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
- označení přístroje „ CE “, případně CE - IVD 

- délka záruky min. 24 měsíců

- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění

- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání, v případě předepsané kalibrace/validace nutná akreditace (servisní/kalibrační firmy) ČIA 

- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné předvedení funkčnosti uživatele na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný při dodání a 1x na CD součástí nabídky)
- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD)
- roční náklady na spotřební materiál

- podrobný popis veškerého příslušenství

Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci  +  -  10%


