Technická specifikace
Přístroj určený k rozmrazování a ohřevu krevní plazmy, krve, koncentrátů krevních destiček a ostatních krevních derivátů, při zachování všech biologických vlastností ohřívaných produktů. Konstrukce přístroje musí umožňovat nepřetržitý provoz.
Technické požadavky:

· systém suchého ohřevu celého prostoru a regulace teploty ohřívaných souprav v celém průřezu
· rozsah teplot minimálně +37 (C až  +45 (C (maximálně)
· objem ohřívací vany minimálně 8 l

· minimální kapacita ohřívací vany pro 4 soupravy, optimálně až pro 8 souprav

· možnost vizuální kontroly setů během ohřevu

· vizuální i zvuková signalizace ukončení doby ohřevu
· přednastavené programy pro ohřev krve a rozmrazování plazmy, přímo spustitelné
· možnost uživatelských změn v nastavení a tvorbu vlastních programů 
· autotest funkčnosti systému
· několik navzájem nezávislých teplotních regulátorů

· rozhraní pro přenos dat do PC

· možnost připojení tiskárny pro tisk protokolu

· možnost připojení čtečky čárového kódu

· snadno čistitelný a dezinfikovatelný povrch vany – hladký s oblými rohy 
Obecné požadavky na přístroj:

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení 230 V / 50 Hz

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 

- označení přístroje CE 

- délka záruky min. 24 měsíců

- autorizovaný servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31 odstavec 3 v platném znění)

- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání, v případě předepsané kalibrace/validace nutná akreditace (servisní/kalibrační firmy) ČIA

- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

- 2x návod v ČJ -1x tištěný (při dodání) a 1x na CD

- 1x servisní manuál ( možnost na CD/DVD)

- roční náklady na spotřební materiál

- podrobný popis veškerého příslušenství

