Zadávací podmínky na resuscitační lůžka pro Kliniku úrazové chirurgie PMDV
Technické požadavky:
· 4-dílná ložná plocha minimální rozměr 200 x 85 cm

· minimální nosnost 230 kg

· polohování lůžka elektromotory:

· výška ložné plochy – nastavení v rozsahu min. 45-80 cm
· náklon zádového a stehenního dílu

· náklon do polohy TR/ATR min. 13º
· laterální náklon min. ±25º
· rentgenovatelná ložná plocha s držákem RTG kazety 

· možnost snímání mobilním RTG nebo C ramenem  

· CPR odblokování –  rychlé vyrovnání ložné plochy a nastavení do nejnižší polohy

· integrované prodloužení ložné plochy min. 10 cm
· autoregrese zádového dílu

· pojezdová kolečka Ø 150 mm s centrální brzdou dvojitá
· odnímatelná čela

· sklopné dělené postranice s integrovanými ovladači pro pacienta 

· ochranná kolečka v rozích lůžka

· centrální ovládací panel s ochranou proti náhodné aktivaci a s možností uzamčení poloh

· nožní ovladač pro nastavení výšky lůžka

· předprogramované důležité polohy (CPR resuscitační, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelenburg..) 

· záložní baterie s vyhodnocováním aktuálního stavu nabití a s indikací životnosti 

· nosič příslušenství na obou stranách lůžka
· adaptér pro příslušenství v hlavové části lůžka

· jednoduše čistitelný podvozek lůžka

· potenciálové propojení

Příslušenství k lůžku      
· pasivní antidekubitní, 3-zónová matrace pro střední riziko vzniku dekubitů a pro pacienta s dekubity do II. stupně; obvod matrace vyztužen tvrdou pěnou, potah matrace paropropustný, omyvatelný, pratelný, odolný vůči běžné dezinfekci; minimální výška matrace 12 cm
· infuzní stojan teleskopický, vhodný 

     pro upevnění infuzní techniky

1 ks

· hrazda s rukojetí

            
1 ks
· závěsná sklopná police na psaní
 
1 ks

· držák sáčků na moč

 
1 ks

· držák hadic ventilátoru

 
1 ks

· stolek k lůžku pojízdný 
    s výklopnou jídelní deskou

 1 ks
Obecné požadavky na zdravotnický prostředek:

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení 230 V / 50 Hz

Další podmínky: 

· požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
· prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 

· označení přístroje „ CE “, případně CE – IVD
· délka záruky min. 24 měsíců
· autorizovaný servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb. §31 odstavec 3 v platném znění)
· uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
· pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání, v případě předepsané kalibrace/validace nutná akreditace (servisní/kalibrační firmy) ČIA
· seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
· seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
· kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek
· bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 
· 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD)
· 1x servisní manuál ( možnost na CD/DVD)
· roční náklady na spotřební materiál
· podrobný popis veškerého příslušenství
