Technická specifikace
Ultrazvukový přístroj špičkové kvality komunikující s okolím v protokolu DICOM 3.0. pro urologickou kliniku.

Požadované vlastnosti ultrazvukového systému:

· Zobrazovací módy B, B/B, B/D, B/M, M

· Tkáňové harmonické zobrazení

· Konstrastní harmonické zobrazení z abdominální, ale zejména z transrektální sondy

· Barevné dopplerovské mapování 
· Energetický (power angio) doppler
· Pulsní doppler

· Multifrekvenční sondy s možností přepínání dominantní frekvence

· Min. dva aktivní konektory pro připojení sond (el. přepínání)

· Ultrasonograf musí umožnit u speciálních snímačů se dvěma rovinami řezu současné zobrazení v obou těchto rovinách v reálném čase (pro transrektální a peroperační sondy se dvěma systémy v těle sondy)  

· 3D snímání z endoskopických snímačů (prostata, pelvis floor) se zachováním vysokého rozlišení (např. přesným mechanickým pozicionérem)
· Urologický software, podrobná biometrie urogenitální oblasti (ledviny, měchýř, varle, prostata, výpočet PSA denzity)

· Přednastavitelné vyšetřovací programy

· Min. 19“ plochý stavitelný monitor (s možností natáčení i sklápění)
· Komunikace s okolím v DICOM 3.0 formátu (nutno doložit  existujícím DICOM Conformance Statement protokolem platným pro celý UZ systém)

· Architektura UZ přístroje musí zabezpečovat možnost dalších upgradů v budoucnosti po celou dobu životnosti přístroje

· Možnost kvalitní dokumentace - vestavěný HDD cca 500HDD

Sondy - obory pokrytí :

· Abdominální multifrekvenční snímač, elektronický konvex s frekvencí cca 3-6MHz pro abdominální sonografii, intervenční sonografii a vyšetření perineálním přístupem, Musí podporovat všechny zobrazovací módy včetně kontrastního harmonického zobrazení. Kvalitní punkční attachement, kovový, resterilizovatelný
· Lineární multifrekvenční snímač pro ultravysoké rozlišení  s frekvencí cca 10-18 MHz pro vyšetření šourku, uretry, penisu a dalších povrchových částí s vysokým rozlišením. Cévní aplikace (varikokéla, andrologie). Možnost pooperačního vyšetření ledviny.  

· Transrektální multifrekvenční snímač  pro všechny vyšetřovací módy včetně kontrastního harmonického zobrazení,  s horní frekvencí minimálně 12 MHz, pro vyšetření prostaty a kontrolu biopsie nejméně ve dvou rovinách řezu a to rovině příčné (vyšetření pro ložiskové změny a vaskularizaci) a podélné (hodnocení hrdla měchýře, kontrolu punkce). Možnost jednotlivé roviny přepínat, nebo zvolit  simultánní obraz obou rovin  v reálném čase pro kontrolu punkce prostaty (obě roviny řezu by se měly protínat a rovina průniku by měla být na obrazovce  indikována pro orientaci při vyšetření). Podélná rovina zobrazení musí být na sondě umístěna distálně (snímač pro punkce, nikoliv pro brachyterapii) a sloužit k zobrazení průběhu punkce; příčná pak má být uložena proximálně na těle snímače a slouží k plánování místa punkce. Kvalitní punkční attachement pro opakované použití s možnosti sterilizace autoklávem. V dodávce nejméně 3 ks tohoto punkčního zařízení. Možnost jednorázových punkčních attachementů.

Sondy musí být dezinfikovatelné/sterilizovatelné ponorem do tekutých prostředků, nejlépe i se zakrytým konektorem, s výhodou i technologií Sterris/Sterrad.

Možnosti budoucího rozšíření spektra snímačů pro specializované urologické aplikace:

     transrektální snímač pro řízení brachyterapii karcinomu prostaty, se synchronním zobrazením dvou rovin  v  reálném čase; podélné rovině a v rovině příčné; příčná rovinu má být umístěna distálně pro detekci koncové pozice implantační jehly.

 
     Intraluminální snímače pro vyšetření měchýře, případně ureteru

     laparoskopický snímač s možností otáčení funkční části v rozsahu 360° a  vestavěným a punkčním kanálem pro peroperační biopsii 

  
peroperační snímače pro resekce ledviny v rámci nefron sparing operace

Příslušenství :

· Tiskárna    

· Digitální archivace (integrovaný CD/DVD zapisovač), možnost záznamu na video, fotodokumentace

Obecné požadavky na přístroj: 

· Elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· Napájení 230V / 50 Hz
· Export dat na standardní periferie (USB flash disk, USB externí HDD disk)

  Požadavky na DICOM:

· Výstup ve formátu DICOM 3.0

· Storage, SCU

· Storage, SCP

· Image Auto Transfer

· Query Retrieve, SCU

· Modality Worklist, SCU

· Storage Commitment, SCU

· Print

· Media Exchange

· Verification SCU & SCP

· DICOM Conformance Statement (doložit)

Požadavky na komunikaci se systémy PACS:

· V ceně zahrnuta případná konfigurace modalit (nastavení workflow) s dodavatelem modality

· Možnost současného adresného zasílání snímků do:

1. Digitálních archivů

2. Libovolné pracovní stanice

3. Na specializovanou (volitelnou) ambulanci

Další podmínky: 

· požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)

· prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy

· označení přístroje značkou „CE“

· délka záruky min. 24 měsíců

· ohlašovací povinnost autorizovaného servisu - doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31, v platném znění

· uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, cenu PBTK a její četnost, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a NV 346/2003 Sb., v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez vyzvání.

· dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf)

· jeden servisní manuál ( možno na CD,DVD nosiči)

· seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

· seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

· kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

Strana 1 (celkem 2)


