Technická specifikace
Dva ultrazvukové přístroje vyšší třídy určené pro kardiovaskulární aplikace,  oba s možností vyšetření srdce a cév.   Jeden přístroj zaměřený více na kardio-program (viz I.) , druhý více na angio-program (viz II.).
ČÁST I: uzv přístroj s dominujícím „kardiologickým programem“.

Požadované vlastnosti:

· Výškově nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech

· Min.3 aktivní konektory pro připojení sond

· Min. 17´´ LCD displej

Módy zobrazování:

· 2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TV

· 2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, alespoň 4 různé harmonické frekvence na sondách TTE

· M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase

· PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce, 

· CW doppler, Barevné mapování,  Barevný tkáňový doppler (TVI)(CFM),  PW tkáňový doppler na kardio-sondě

· Kompaundní zobrazení - zobrazení z více úhlů 

Sondy:

  multifrekvenční s možností změny vysílací frekvence.
1. 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokuzace, kmitočtový rozsah 1,5-4 MHz, harmonické zobrazení, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)
2. sonda pro cévní aplikace, širokopásmová, rozsah 4-10 MHz, harmonické zobrazení
Další funkce:

· Automatická optimalizace 2D obrazu a dopplera, kontinuální optimalizace obrazu  

· Možnost nedopplerovského zobrazení krevního toku 

· Zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních

· SW pro zátěžovou echokardiografii, včetně kvantitativní analýzy pomocí deformačních parametrů integrované do protokolu.

· Archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček přístrojem – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, USB porty. 

· Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat. 

· SW pro archivaci a správu pacientských dat na uzv přístroji musí být součástí dodávky.
· Přístroj musí umožňovat připojení k datové síti a digitálním archivům FN Brno – výstup ve formátu DICOM, komunikace se systémy PACS. V ceně musí být zahrnuta případná konfigurace modalit (nastavení workflow) s dodavatelem modality.
Příslušenství:

· BW tiskárna
Možnost budoucího upgrade:

· Připojení TEE jícnové sondy   

· Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek

· Barevné offline / online parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek.
· Barevné offline / online parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů.

ČÁST II: uzv přístroj s dominujícím „Angio programem“.

Požadované vlastnosti:

· Minimálně 15´´ LCD s rozlišením 1024 x 768

· Nízká hlučnost přístroje

Módy zobrazování:

· Kvalitní 2D obraz 
· B-mód

· Barevný (CFM), výkonový (PDI), pulzní (PWD) doppler a CW kontinuální doppler, 
· Zobrazení „virtual konvex“. 

· Kódované harmonické zobrazení a pulzní inverzní harmonického zobrazení

· Kompaundní zobrazení – možnost nastavení v několika úrovních (ne jen ON-OFF)

Sondy:

 multifrekvenční s možností změny vysílací frekvence

1. víceúčelová sonda, kmitočtový rozsah 2-5 MHz, harmonické zobrazení

2. lineární sonda cévní, kmitočtový rozsah 5-13 MHz, harmonické zobrazení

Další funkce:

· Automatická optimalizace – pro B-mode, barevný doppler a pulzní doppler 

· Možnost nedopplerovského zobrazení krevního toku 

· Automatická optimalizace  TGC 

· Standardní výpočty pro cévní vyšetření, kardiologií a obecnou radiologii

· Automatické dopplerovské výpočty v reálném čase, automatické „obkreslování“ dopplerovské křivky v živém či zmraženém režimu.

· Algoritmus odrušení ultrazvukových speklí, s možností nastavení v několika úrovních (ne jen ON-OFF)

· Archivace hrubých dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček přístrojem – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty. 

· SW pro archivaci a správu pacientských dat na uzv přístroji musí být součástí dodávky 

· Přístroj musí umožňovat připojení k datové síti a digitálním archivům FN Brno – výstup ve formátu DICOM, komunikace se systémy PACS. V ceně musí být zahrnuta případná konfigurace modalit (nastavení workflow) s dodavatelem modality
Možnost budoucího upgrade o:

·  barevný tkáňový doppler

·  anatomický m-mód
·  stress-echo protokol
·  elastografii
Obecné požadavky na oba přístroje: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení  230V / 50 Hz
 Požadavky na DICOM:

· Výstup ve formátu DICOM 3.0

· Storage, SCU

· Storage, SCP

· Image Auto Transfer

· Query Retrieve, SCU

· Modality Worklist, SCU

· Storage Commitment, SCU

· Print

· Media Exchange

· Verification SCU & SCP

· DICOM Conformance Statement (doložit)

Požadavky na komunikaci se systémy PACS:

· Možnost současného adresného zasílání snímků do:

a) Digitálních archivů

b) Libovolné pracovní stanice

c) Na specializovanou (volitelnou) ambulanci

Další podmínky (u obou přístrojů): 

· požadujeme nové přístroje (ne demo, ne repas ...)

· prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy

· označení přístrojů značkou „CE“

· délka záruky min. 24 měsíců

· ohlašovací povinnost autorizovaného servisu - doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31, v platném znění
· uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a NV 346/2003 Sb., v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez vyzvání.
· dva návody k přístroji v českém jazyce - 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf) a 1x tištěný (při dodání) 
· jeden servisní manuál ( možno na CD,DVD nosiči)

· seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

· seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

· kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

Strana 1 (celkem 3)


