[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Brno  21. listopadu 2011 

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1.  Vymezení plnění 

Předmětem plnění je dodávka 3 ks monitoru vitálních funkcí pro Neonatologické oddělení Pracoviště reprodukční medicíny, FN Brno dle přiložené technické specifikace.
Medicínský účel  - monitoring vitálních funkci u nezralých či jinak ohrožených novorozenců hospitalizovaných na JIRPN
2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, PRM, NO
· Doba plnění je součástí nabídky uchazeče. Zadavatel preferuje co nejrychlejší termín dodání.
3.  Podmínky pro plnění 

     Nabídka bude obsahovat: 

· krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)

· vlastní nabídku  

· záruční lhůta min. 24 měsíců 

· servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky  předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně

· prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce 
· označení CE
· návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
· uchazeč  předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém uvede, že souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi uchazečem a zadavatelem z této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije.
· doložení certifikátu EŠV (Ekologicky šetrný výrobek) nebo prohlášení k EŠV
4.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

· celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť
· platební podmínky: 

· platba proti faktuře po splnění dodávky při ceně:

- do 1 000 000,-Kč splatnost faktury do 90 dnů

      - do 2 000 000,-Kč splatnost faktury ve 2 stejných splátkách přičemž první splátka bude uhrazena  

        do 90 dnů a druhá do 30 dnů od první         

      - do 3 000 000,-Kč splatnost faktury ve 3 stejných splátkách přičemž první splátka bude uhrazena 

  do 90 dnů a další vždy do 30 dnů od předcházející. 

5.   Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

· Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny 

6.   Způsob hodnocení nabídek
      Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
7.  Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídky

· případně zrušit výběrové řízení  bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu  
· změny počtu kusů (3ks, případně 2ks)
8.  Termín a způsob podání nabídky 

do 1.12. 2011 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:

                                                     Fakultní nemocnice Brno

                                                     Odbor obchodu- Obchodní oddělení

                                                     Jihlavská 20

                                                     625 00 Brno 

b) osobně na výše uvedené adrese na sekretariátě Odboru obchodu v pracovních  dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 894
c) nabídka bude označena – „Nabídka – Monitory vitálních funkcí - Neotvírat “
9.  Název a sídlo zadavatele

       Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení

Přílohy : 
Technická specifikace

Vyřizuje: Lesya Dudchukova , ObO – ÚPI, tel.: 532 232 127
Technická specifikace

Modulární monitor vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce. 
Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství (pro novorozence a děti) a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu. Provoz na síť i baterii.

Požadované vlastnosti:

Barevná LCD obrazovka o úhlopříčce min.10“, min. 4 křivky s možností rozšíření na 6 křivek, alfanumerické zobrazení měřených parametrů. Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu. 

Měření a zobrazení:

· ekg křivka, detekce základních aritmií, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů

· respirace, možnost volby svodů ze kterých se bude počítat dechová frekvence

· puls

· saturace O2 (SpO2)

· neinvazivní krevní tlak  

· invazivní krevní tlak 

· tabulkové a grafické trendy - volitelně až do min.48 hod.

· nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí

Možnost rozšíření:

· kapnografický modul 

· teplota

· 2 kanálový zapisovač

Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení  230V / 50 Hz + baterie
Další podmínky: 

· požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)

· prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy

· označení přístroje značkou „CE“

· délka záruky min. 24 měsíců

· servis v ČR (doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31 odstavec 3, v platném znění)

· uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a NV 346/2003 Sb., v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez vyzvání.

· dva návody k přístroji v českém jazyce (1x na CD u nabídky, 1x v listinné podobě při dodání)

· jeden servisní manuál (CD,DVD nosiči)

· seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

· seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

· kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU


Vedoucí útvaru:


Ing. Radek Skoumal


tel.: 532 232 895, fax: 532 233 640


e-mail: radek.skoumal@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











3 /3

