[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO





V Brně dne 6.dubna  2012
Změny a odpovědi na dotazy k VZMR „Laminární box“
1) Opovědi

Na základě dotazu uchazeče k VZMR na „Laminární box“, naše zn.: 2012/41205/FN BRNO-09.4.1 – Va/St ze dne 30. března 2012 poskytuje zadavatel odpověď, a to všem uchazečům: 
Dotaz 1:

Součástí technické specifikace je nacenění kompletní instalace zařízení včetně odtahu mimo budovu. Umožní zadavatel pro tyto účely prohlídku místa plnění a případně kdy? 

Odpověď 1:

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Sraz všech zájemců je 10.4.2012 ve 14:00 v kanceláři vedoucí lékárny PharmDr. Tatiany Holubové, tel. 532233806, pavilón Z, FN Brno, Jihvaská 20

Dotaz 2:

Technická specifikace na podtlakový izolátor zahrnuje mj. tyto parametry:

· řídící systém s automatickým řízením funkcí, včetně testů netěsnosti a kontroly parametrů se zobrazením základních provozních hodnot, v ČJ, s pamětí ( min. datum,čas a výsledek posledního testu)
Výše uvedené parametry jsou specifické pro jeden konkrétní typ izolátoru firmy Envair dodávaný firmou DN Formed. Zákon v § 44 odst. 9 definuje, že zadavatel v takovémto případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Zadavatel nesmí technické podmínky stanovit tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu dle § 45 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Námi dodávaný přístroj představuje novější technické řešení a kontrolu sledovaných parametrů provádí průběžně. U takového způsobu monitorování parametrů není možné ukládat provozní hodnoty do paměti.

Tento přístroj plně vyhovuje vyhlášce č. 84/2008 Sb., Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství ze dne 26. Února 2008 o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, včetně kontroly těsnosti boxu.

Připouští zadavatel nabídku jiného typu izolátoru, který zcela splňuje podmínky pro bezpečné ředění cytostatik, než od firmy Envair, tedy izolátoru, který má jiný způsob provádění kontroly těsnosti a nemá řídící systém s ukládáním údajů do paměti?
Odpověď 2:

Zadavatel vysvětluje, že pro svůj požadavek má objektivní důvody. Tento požadavek vyplývá z potřeby zadavatele udržovat si vysokou kvalitu služeb v souvislosti s akreditací NIAHO, aby byl schopen v případě budoucích kontrol prokázat hodnoty naměřené v určitý čas v minulosti. Účelem možnosti zpětné kontroly je zajištění vyšší kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb pacientům. Zároveň zadavatel tuto funkci požaduje z důvodu právní jistoty, aby v případě stížností anebo žalob pacientů v souvislosti s poskytováním péče disponoval důkazem, že látky poskytnuté pacientovi v určitou dobu splňovalo veškeré legislativní podmínky.  

Proto zadavatel trvá na svém požadavku na „řídící systém s automatickým řízením funkcí, včetně testů netěsnosti a kontroly parametrů se zobrazením základních provozních hodnot, v ČJ, s pamětí ( min. datum, čas a výsledek posledního testu)“.

Zadavatel dále upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, a proto se na ni nevztahují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou § 6. 

2)Změny
Zadavatel využívá svého práva, které si vyhradil v bodě 7. Žádosti o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu a mění:

V bodě 8. Termín a způsob podání nabídky 

Vyjímá
 do 10.4. 2012 do 11,00 hod.
nabídka bude označena – Nabídka – Neotvírat - „Laminární box“

a vkládá
do 13.4. 2012 do 11,00 hod.
nabídka bude označena – Nabídka – Neotvírat - „Podtlakový laminární box pro ředění cytostatik“

Ostatní zůstává beze změn
S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská 
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje:  Martina Střechová, 532 23 2674
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705


Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ


Vedoucí útvaru:


Pavel Zemánek


tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185


e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


